全自动电脑恒温蜡疗仪采购需求

产品参数

一、容积：熔蜡箱不小于65升、蜡饼箱容积不小于185升。

二、蜡盘尺寸：约350mm\*370mm\*30mm

三、一次性制蜡盘数≥12盘

▲四、双加热管设计。温控范围：熔蜡箱室温≥95℃，温控精度：±1℃；蜡饼箱室温≥80℃，温控精度：±1℃。

▲五、采用液位控制系统精准控制出蜡，蜡饼厚度均匀。蜡饼厚度设置可分1.5cm、1.2cm、0.9cm三种。

▲六、全自动功能：自动融蜡、过滤，自动制作蜡饼、恒温储存蜡饼，无需人工蜡管接蜡或舀蜡。

七、仪器工作状态全程实时中文智能触摸屏显示。

▲八、紫外线及高温双重消毒功能。

九、智能一键（一键程序完成后自动恢复到正常工作状态）

1.熔蜡箱：一键消毒；

2.蜡饼箱: 一键立即制饼(每天可多批次制作蜡饼，满足不同需求)；

3.预约设置：一键预约制饼，任意一天或多天。

十、具有“语音制饼启动和完成提示”、“语音报警”等功能。

十一、智能控制：24小时智能循环控制，时间、温度、工作参数设置一次完成，记忆保存，无需重复设置。

十二、清洗过滤功能：能对重复使用的蜡进行沉淀、多级过滤，确保蜡干净卫生。

十三、蜡饼箱特殊风道循环系统设计，确保蜡饼箱满载时各点温度差不超过±0.5℃。

十四、设备材料：高标全304#不锈钢制作，模块化设计方便清理及维护。落地柜式，尺寸约720mm\*670\*1520mm

十五、有超大观察窗和LED节能照明系统，方便随时观察实时蜡饼制作情况。

十六、电源: AC 220V±10% 50Hz

十七、功率：熔蜡箱1000W、蜡饼箱1500W。

十八、安全保护：多重安全保护装置，确保使用更安全。

★十九、具有中华人民共和国医疗器械注册证。

二十、生产企业拥有合法生产经营资质并通过ISO9001质量管理体系认证和ISO医疗器械质量管理体系认证。

**全自动电脑恒温蜡疗仪配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 全304#不锈钢蜡盘 | 12 | 盘 |
| 3 | 出水管 | 1 | 根 |
| 4 | 不锈钢垂直过滤网 | 1 | 个 |
| 5 | 医用蜜蜡 | 25 | 公斤 |
| 6 | 不锈钢双层圆筒过滤网 | 1 | 个 |
| 7 | 清洁用刮板 | 1 | 个 |
| 8 | 不锈钢铲刀 | 1 | 把 |
| 9 | 取蜡用帆布防护手套 | 1 | 付 |
| 10 | 使用说明书 | 1 | 本 |
| 11 | 仪器合格证 | 1 | 张 |
| 12 | 仪器保修卡 | 1 | 张 |
| 13 | 装箱标准配置验收单 | 1 | 张 |